JLP2500 磁力计          操作手册

JLP2500 磁力计          操作手册

北京信普尼科技有限公司

1 产品简介

1 产品简介

JLP2500磁力计是北京信普尼科技有限公司自主研发的产品，部分采用采用军工级MCU及国产化磁阻芯片，国产化率达到100%。JLP2500为带微处理器的三轴智能数字磁力计，可分别测试X、Y、Z三轴磁场强度和方向，内置高速高精度A/D转换，磁场分辨率为0.6毫高斯。

JLP2500提供RS232、RS485，CAN接口。

工作温度范围-40℃到+85℃。保存温度-55℃～+125℃。

2 使用环境

2 使用环境

JLP2500磁力计测量小于2高斯的磁场，分辨率为0.6毫高斯，由于JLP2500接收杂散磁场干扰的灵敏度高，所以要远离电机、显示器和磁铁等，否则JLP2500会记忆下这些磁场的干扰并影响测量精度。

非铁磁性材料不会引起周围磁场变化的材料有：紫铜、黄铜、金、铝，某些不锈钢、银、锡、硅和所有非金属材料。

应用注意事项

1） 诸如镍、铁、钢、钴等铁磁性金属靠近磁力计会对地球磁场造成干扰，进而影响X，Y，Z的测量精度。

2） 在地球不同地方必须考虑到地球磁场的不同。在北美、南美和赤道地区，磁场具有明显的差异。

3） 如果JLP2500置于10高斯以上的磁场中后，JLP2500必须去磁，否则会引起输出超过指标。

3 应用领域

3 应用领域

| 智能驾驶 | 船舶、航空电子 |
| --- | --- |
| 动中通 | 无人机、低轨小卫星 |
| 无人艇 | 车辆遥感探测 |
| 异常铁磁物体检测 | …… |

4 产品特性

4 产品特性

4.1 电气参数

| 特性 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电电压 |  | 5 | 12 | 15 | V |
| 工作电流 |  |  |  | 50 | mA |
| 存储温度 |  | -55 |  | 125 | ℃ |
| 工作温度 |  | -40 |  | 85 | ℃ |

4.2性能指标

| 项目 |  | 条件 |  | 指标 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁力计 | 量程 |  |  | ±2 | Gs |
|  | 分辨率 | 改变输出的最小磁场变化 |  | 0.6 | mGauss |
|  | 精度 | RSS of all errors @25℃ | ±1Gauss | 0.3 | %FS |
|  |  |  | ±2Gauss | 0.5 | %FS |
|  | 非正交度 |  |  | 0.5（典型） | ° |
| 串口 | 数据输出频率 | 默认值 |  | ≤100 | Hz |
|  | 波特率 | RS232/485默认值 |  | 9600 | Bps |
|  |  | CAN默认值 |  | 250 | KBps |
|  | 默认数据输出格式 | RS232/485 |  | 二进制格式：7字节 |  |

4.3机械特性

| 连接器 | 引线输出（标准线长0.5m） |  |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | 66.55*57.15*22.61 | mm |

4.4接口定义

下面是电气连接示意图：

信号

采集端

信号

采集端

RXI

磁力计

TXO

Vcc

GND

DC5-15V

RXI

磁力计

TXO

Vcc

GND

DC5-15V

图4-4-1 RS232接口接线图

信号

采集端

信号

采集端

B

磁力计

A

Vcc

GND

DC5-15V

B

磁力计

A

Vcc

GND

DC5-15V

图4-4-2 RS485接口接线图

信号

采集端

信号

采集端

CANL

磁力计

CANH

Vcc

GND

DC5-15V

CANL

磁力计

CANH

Vcc

GND

DC5-15V

图4-4-3 CAN接口接线图

4.5坐标系说明

设备坐标系定义如下：

X轴 — 遵从右手定则，指向壳体右向，垂直于Z、Y方向；

Y轴 — 壳体出线方向；

Z轴 — 垂直于外壳上表面，沿壳体指向天向。

设备坐标系为设备壳体所示坐标系，如下所示：

5 产品安装

5 产品安装

在安装传感器时，安装错误会导致测量角度误差大。需要保证“两面”和“两线”的正确安装：
1．“两面”是指传感器安装面与被测物体的安装面完全紧靠(被测物体的安装面要尽可能水平)，不能有夹角产生，如A图中的角а，正确安装方式如B图。
2．“两线”是指传感器轴线与被测面轴线平行，两轴线不能有夹角产生，如C图中的角b，正确的安装方式如D图。

图5-1-1

6 RS-232/485通讯协议

6 RS-232/485通讯协议

6.1 数据格式

JLP2500的X、Y、Z三轴输出为16位数字量，输出数据格式可以是带符号的16位数字（符号位+15位数字），也可以是BCD ASCII码。“ddA”命令为选择ASCII格式；“ddB”命令为选择二进制格式。按二进制格式输出的顺序是：Xhi, Xlo, Yhi, Ylo, Zhi, Zlo。二进制格式只需传输7个字节。而BCD ASCII格式虽然便于被用户理解，但每次取数据须传送28个字节。在选择采样速率时有一些限制（见表7-1-1）。下例为对应磁场为±2Gauss时二进制码和BCD ASCII码的输出情况。

| 磁场 | BCD ASCII | 二进制 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 高斯 | 值 | 高字节 | 低字节 |
| 2.0 | 30000 | 75 | 30 |
| 1.5 | 22500 | 57 | E4 |
| 1 | 15000 | 3A | 98 |
| 0.5 | 7500 | 1D | 4C |
| 0 | 00 | 00 | 00 |
| -0.5 | -7500 | E2 | B4 |
| -1 | -15000 | C3 | 74 |
| -1.5 | -22500 | A8 | 1C |
| -2 | -30000 | 8A | D0 |

表6-1-1

二进制格式：7字节

XH XL YH YL ZH ZL <cr>

XH：X轴高字节，带符号

XL：X轴低字节

<cr>：输入键，二进制码为0D

二进制码在显示器上显示的是一些不可辨认的符号，如果计算机进行读数，这种格式是最佳格式。

ASCII格式：28字节

SN | X1 | X2 | CM | X3 | X4 | X5 | SP | SP | SN | Y1 | Y2 | CM | Y3 | Y4 | Y5 | SP | SP | SN | Z1 | Z2 | CM | Z3 | Z4 | Z5 | SP | SP |<cr>

ACSII码在显示器上显示为可阅读的带符号的十进制数。 如果是用户进行读数，这种格式是最佳格式。

<Cr>：输入键，十六进制码为0D

SP：空格键，十六进制码为20

SN（符号）：如为负，十六进制码为2D；如为正，为20

CM（逗号）：如果读数不为零，十六进制码为2C

如果读数是零，十六进制码为20

X1，X2，X3，X4，X5：十进制数字等值的ASCII值

X1，X2，X3：如果读数为零，十六进制码为20

6.2、指令详解

| 名称 | 输入（1） | 响应（2） | 字节 | 解释说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据格式 | *ddA *ddB | ACSII ON BINARY ON | 9 10 | ACSII：输出读数为BCD ACSII格式（出厂时默认） BINARY；输出格式为带符号的16位二进制数 |
| 输出 | *ddP *ddC ESC | {x, y, z reading} {x, y, z stream} {stream stops} | 7或28 ... 0 | P：输出一个采样点的数据（出厂时默认） C：按固定采样点的数据连续输出数据 ESC：停止连续采样 |
| 采样率 | *ddR=nnn | OK¬ | 3 | 设置采样速率：nnn=10，20，25，30，40，50，60，100，123，154点/秒（出厂时默认为20sps） |
| 置位/复位模式 | *ddWE *ddTN *ddWE *ddTF *ddWE *ddT | S/R_ON¬ S/R_OFF¬ {Toggle} | 7 8 7或8 | *ddTN :自动置位复位（出厂默认） *ddTF :手动置位复位 *ddT:交替命令 |
| 置位/复位脉冲 | *dd]S *dd]R *dd] | SET¬ RST¬ {Toggle} | 4 4 4 | SET:置位脉冲 RST：复位脉冲 Toggle ：置位复位脉冲交替 |
| 设备ID | *99ID *ddWE *ddID=nn | ID=_nn¬ OK¬ | 7 3 | 读设备的ID号 (出厂默认为 00) 设置设备ID号 nn = 00 to 98 |
| 波特率 | *99WE *99!BR=S | OK¬ BAUD_9600¬ | 14 | 设置波特率为9600 bps (出厂默认设置) |
|  | *99WE *99!BR=F | OK¬ BAUD=_19,200¬ | 16 | 设置波特率为19,200 bps (8 bits, no parity, 1 stop bit) |
| 错误响应 | *ddWE *ddY *ddWE *ddN | OK¬ OK¬ | 3 3 | 错误命令的提示响应开关*ddY （打开）*ddN （关闭），出厂默认为打开ＲＳ４８５接口推荐关闭 |
| 零点读数 | *ddWE *ddZN *ddWE *ddZF *ddWE *ddZR | ZERO_ON¬ ZERO_OFF¬ {Toggle} | 8 9 8 or 9 | 把当前的磁场读数作为零点，并作为负向偏置 ON:打开 OFF:关闭 *ddZR ：交替打开关闭 |
| 平均读数 | *ddWE *ddVN *ddWE *ddVF *ddWE *ddV | AVG_ON¬ AVG_OFF¬ {Toggle} | 7 8 7 or 8 | 按下式对当前点X（N）进行平均： Xavg=X(N)/2+X(N-1)/4+X(N-2)/8+X(N-3)/16+…（出厂时默认为OFF） |
| 查询设置 | *ddQ | {See Desc.} | 62-72 | 读参数设置，默认为: ASCII, POLLED, S/R ON, ZERO OFF, AVG OFF, R ON, ID=00, 20 sps |
| 恢复出厂设置 | ddWE *ddD | OK¬ BAUD=_9600¬ | 14 | 恢复出厂设置 |
| 恢复参数设置 | *ddWE *ddRST | OK¬ ID=_nn¬ BAUD=_9600¬ or BAUD=_19,200¬ | 14 16 | 改变所有的参数为用户上一次的参数设置（EEPROM里存储的参数） |
| 读序列号 | *dd# | SER#_nnnn¬ | 22 | 读出JLP2500的序列号 |
| 软件版本 | *ddF | S/W_vers:_ nnnn¬ | 27 | 读出 JLP2500的软件版本号 |
| 硬件版本 | *ddH | H/W_vers:_ nnnn¬ | 19 | 读出 JLP2500的硬件版本号 |
| 写使能 | *ddWE | OK¬ | 3 | 写使能. 在设置ID 、波特率、保存参数命令前需要先发此命令 |
| 保存参数 | *ddWE *ddSP | DONE¬ OK¬ | 8 | 将当前参数保存在 EEPROM 里且断电保恢复 |
| 更多特性 | 输入错误 | Re-enter¬ | 9 | A command was not entered properly or 10 characters were typed after an asterisk (*) and before a <cr>. |
| 没有输入WE | Write Enable Off | WE_OFF¬ | 7 | 这个响应表示需要输入写使能 |
| 手动输入三轴偏差 | *ddWE *ddOFFSET=X,Y,Z | OK¬ | 3 | X,Y,Z为三轴偏差量，范围是-9999~9999 |

注：（1）所有输入必须带回车、大小字母均接受。设备编号是十进制数到00到99，99是通用编号，对所有器件均起作用。

（2）JLP2500为9600或19200波特率，1位停止位，无奇偶校验，8位数据位。

7 CAN通讯协议

7 CAN通讯协议

通讯标准：CAN2.0B，采用标准帧传输（11位标识符），速率250kbps。

固定ID：0x01DA，数据发送频率：30Hz。

数据发送先发低8位，后发高8位，数据格式见下表：

|  | 高8位 | 低8位 |
| --- | --- | --- |
| 0 | X轴磁场（大端模式） |  |
| 1 | Y轴磁场（大端模式） |  |
| 2 | Z轴磁场（大端模式） |  |
| 3 | 温度 | 0x01：表示数据有效 0x00：表示数据无效 |

8 机械尺寸

8 机械尺寸

黑色铝制外壳                                                       单位：mm

以上型号均为标准产品，如有特殊需求，可致电010-80707547，询问技术支持。